

**DESCRIZIONE**

Lo strumento viene utilizzato per separare due o più elementi a seguito della rotazione ad alta velocità del cestello, nel quale vengono inserite le provette contenenti la soluzione.

**PERICOLI PRINCIPALI**

Esposizione ad agenti biologici e chimici per fuoriuscita intempestiva per presenza di contenitori non integri o non posizionati correttamente; errato posizionamento dei contenitori all’interno della centrifuga.

Inalazione di agenti biologici e/o chimici per formazione di aerosol.

Contatto accidentale con parti in tensione / elettrocuzione per presenza di parti elettriche.

**NORMATIVA**

EN 12547:2009

**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

# 

|  |
| --- |
| **PRIMA DELL’USO** |
| 1. Lo strumento deve essere usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle operazioni consentite. |
| 1. Verificare che la rotazione del cestello non si attiva se lo sportello della centrifuga non è ermeticamente chiuso. Consultare sempre il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. Controllare che le provette non siano incrinate prima di inserirle nella centrifuga. |
| 1. Prima di ogni utilizzo accertarsi che non siano presenti fessurazioni, rotture, corrosione, depositi di materiale o presenza di condensa nella camera di centrifugazione, nel rotore utilizzato, e nei porta provette. |
| 1. Chiudere attentamente le provette prima di inserirle in centrifuga. Non chiudere le provette con alluminio in fogli, i cui frammenti possono entrare in contatto con la parte elettrica della macchina e causare cortocircuiti. Il volume del liquido in ogni provetta o flacone deve corrispondere a quanto riportato nelle tabelle di riferimento. |
| 1. Bilanciare i carichi all’interno della centrifuga, prima di azionarla, posizionando le provette a coppie una di fronte all’altra negli appositi alloggiamenti. In tal modo si previene la rottura delle provette che può comportare l’esposizione diretta al materiale versato. Se nella fase di avviamento o durante l'esercizio si verificassero dei rumori o vibrazioni anomale, interrompere il processo operativo e identificare il problema. |
| 1. Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi. |
| **DURANTE L’USO** |
| 1. In caso di rottura delle provette durante la fase di centrifugazione attendere almeno un'ora prima dell'apertura della centrifuga in modo tale che si depositi l'aerosol formatosi nella camera di centrifugazione. |
| 1. Non forzare per alcun motivo lo sportello di apertura della centrifuga, in fase di avviamento, di esercizio o alla fine centrifugazione ed aspettare il consenso della macchina per effettuare questa operazione. Nel caso, a fine esercizio, la centrifuga non si dovesse aprire, rivolgersi a personale esperto o utilizzare i manuali d'uso. |
| 1. Non utilizzare composti infiammabili nella centrifuga ed in prossimità di essa. |
| **DOPO L’USO** |
| 1. Alla fine di ogni ciclo di utilizzo la centrifuga deve essere spenta e lasciata aperta in modo che possa evaporare la condensa che si potrebbe formare. |
| 1. Dopo la centrifugazione aprire con cautela i tappi delle provette. |

# 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFICHE** | | **CONFORMITA’** |  | **SPECIFICHE** | | **CONFORMITA’** |
| Risultati immagini per DPI | Guanti | EN 374 (1-2-3) |  | Immagine correlata | Occhiali | EN 166:2001 |
|  |  |  |  | http://www.temasafety.eu/wp-content/uploads/2013/03/DPI-di-3%C2%B0-Categoria.jpg | Camice | EN 13034:2009 |

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

# 

*La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.*